Excel Vision Logger 取扱説明書

デモ版・個人版(カメラ1台)・ビジネス版（カメラ３台）兼用

1. はじめに

Excel Vision Loggerは、USBカメラで計測器(マルチメータ等)の表示部を撮影し、画像認識で数値を読み取ってExcelへ自動で記録・グラフ化するソフトウェアです。通信機能のない機器でも、自動計測によりExcel上でグラフ描画まで可能です。

本書は個人版(カメラ1台まで)・ビジネス版(カメラ3台まで)共通の説明書です。以降の手順は基本的に共通ですが、ビジネス版でカメラを複数台お使いの場合は、カメラの番号(1〜3)ごとに同じ手順を繰り返してください(版による違いがある箇所には、その都度注記しています)。

2. ご用意いただくもの

| 項目 | 推奨スペック |
| --- | --- |
| USBカメラ | 解像度100万画素(1280×720)以上を推奨。マニュアルフォーカス対応、Cマウントレンズ対応品だとピント・画角の調整がしやすく安定します。1秒間隔での静止画取得のため、高フレームレートは不要でUSB2.0接続で十分動作します。 |
| 計測対象の機器 | 7セグメント等デジタル表示のマルチメータ等。表示のコントラストが高い(明るい)機種ほど認識精度が安定しますが、コントラストの低い機種でも動作実績があります。 |
| カメラ固定用のアーム・スタンド | 撮影中に振動・ズレが起きないよう、しっかり固定できるもの。 |
| パソコン | Windows 10/11(64bit)。メモリ4GB以上を推奨。USBポート(カメラ接続用)。特別なグラフィックボードは不要です。Macには対応していません。 |
| Microsoft Excel | マクロ有効ブック(.xlsm)に対応するデスクトップ版(Excel 2016以降 または Microsoft 365)。トラストセンターで「VBAプロジェクトオブジェクトモデルへのアクセスを信頼する」を有効にできること。 |

注意: 上記は推奨の目安です。ご利用の計測器・撮影環境によって最適な機材は異なります。

スマートフォンをカメラとして使う場合

USBカメラの代わりに、お手元のスマートフォンを仮想Webカメラとして使うこともできます。「Camo Camera」等のアプリを使うと、PC側の専用ソフトからスマートフォンカメラの露出・フォーカス等を細かく調整でき、USBカメラの代替として活用できます。

1. スマートフォンに「Camo Camera」アプリをインストールします。ダウンロードは公式サイト(https://camo.com/ja/downloads)から行えます。

2. Windows PCに「Camo Studio」をインストールします。

3. USBケーブルでスマートフォンとPCを接続します。

4. Camo Studioの画面で露出・フォーカス等を調整します。

5. VisionLogger.exeの起動画面の「カメラ番号」から、Camoのカメラを選びます。

6. VisionLogger.exe側の「c」キーによる映像補正は使わず、Camo Studio側の調整をそのまま使います。

注意: Camoなどの仮想カメラを使う場合、①セットアップの「c」キー(カメラ純正の映像補正ダイアログ)は動作しません。露出・フォーカス等の調整は、Camo Studioなど接続元のアプリ側で行ってください。対応機種・OSバージョンはCamo公式サイトでご確認ください(iPhone・Androidいずれも、Camo Studio側で仮想カメラとして認識されれば本ソフトから同じように使えます)。

3. フォルダの中身

| ファイル | 説明 |
| --- | --- |
| VisionLogger.exe | 本体です。ダブルクリックで起動します。 |
| _internal フォルダ | VisionLogger.exeの動作に必要なファイル一式です。削除したり、exeだけを別の場所に移動したりしないでください(フォルダごと移動するのは問題ありません)。 |
| 自動計測テンプレート.xlsm(ビジネス版) / 自動計測テンプレート_個人版.xlsm(個人版) | 日常の計測に使うExcelファイルです。お手元の版により、どちらか一方が入っています。 |
| license.json | ご契約台数を証明するファイルです。個人版・ビジネス版いずれもご購入後に個別発行され、メールでお送りします。VisionLogger.exeと同じフォルダに置いてください(これが無いと、①〜③のセットアップは試せますが、計測を開始できません)。 |
| config フォルダ | カメラ・計測器ごとの設定が自動的に保存されます。 |
| 本書(取扱説明書.docx) | この説明書です。 |

4. 使い方の流れ

初めて使うときだけ①〜③の準備が必要です。準備が終われば、普段は⑥「本番測定」からExcelで計測するだけです。

- ① セットアップ(ROI選択・二値化調整) ― 初回・計測器を変えたときだけ

- ② キャリブレーション(数字サンプルの登録) ― 初回・計測器を変えたときだけ

- ③ 検出確認(仕上がりの確認・微調整) ― 初回・計測器を変えたときだけ

- ④ 計測テスト(任意・動作確認用)

- ⑤ 結果分析(任意)

- ⑥ 本番測定 ― 普段はここだけでOK

注意: ①〜③のセットアップ・キャリブレーションはlicense.jsonが無くてもお試しいただけますが、④のテスト計測・⑥の本番測定にはご購入時にお送りするlicense.jsonが必要です。詳しくは12章のQ&Aをご覧ください。

5. 起動画面について

VisionLogger.exeをダブルクリックすると操作画面が開きます。上から「カメラ番号」「プロファイル」「テンプレート」の欄があり、その下に①〜⑥のセクションが並びます。カメラ番号として選べる範囲は、ご契約のライセンスによって決まります(個人版: 1のみ/ビジネス版: 1〜3)。ビジネス版で複数のカメラをお使いの場合は、カメラ番号を切り替えながら、カメラごとに①〜③のセットアップを行ってください。

図1: 起動画面　(カメラ番号・プロファイル・①〜⑥のボタンが並ぶ)

6. ①セットアップ(初回・機器変更時)

1. 計測器とUSBカメラを設置します。計測器の表示部が画面に収まり、小数点が最も見えやすい距離に固定してください。

2. 「セットアップを開始」ボタンを押します。カメラ映像のウィンドウが別に開きます。

3. 「r」キーを押し、マウスで数字が表示されている範囲(ROI)を選択してEnterを押します。

4. 拡大表示された「ROI (binarized)」二値化映像を見ながら、下記の項目を調整します。映像に映る数字や小数点が鮮明かつ、輪郭のノイズが最小限になるように調整します。
・二値化バイアス（bias）
　背景とのしきい値を調整し、数字だけを抽出します。
・ブラックハット（bh on/offおよびbh kernel）
　照明の映り込みなどによる画面全体の明暗ムラを抑えつつ、数字の輪郭をなめらかにします。また、数字内部に生じる隙間が塗りつぶされ、数字単位で検出されやすくなります。
・映像補正（「c」キー、USBカメラの場合）
　ガンマ・ゲイン・逆光補正などで、映像の明るさやコントラストを調整します。操作できる項目はUSBカメラの仕様により異なります。

5. ハードウェア周辺および室内の照明環境を確認します。計測器のパネルへの映り込みやハレーションがある場合、検出の精度に影響します。映像を見ながら、USBカメラ・計測器・照明の角度を調整してください。

6. 「s」キーで保存し、「q」キーで終了します。

次の②キャリブレーションに進み、実際に検出の精度を確認します。

図2: ①セットアップ画面　(二値化バイアス・映像補正の調整前)

図3: ①セットアップ画面　(調整後)

ハードウェアの注意点:計測器の液晶パネルへの映り込みを減らすためには、「カメラと計測器の角度調整」「LED照明の追加設置」「穴を開けた厚紙（遮光フード）の設置」などの方法が効果的です。表示値と背景のコントラストが向上し、二値化映像が安定しやすくなります。

ソフトウェアの注意点: バイアスは強くするほど、小数点や数字からノイズが消え細くなります。強すぎると輪郭が潰れて逆に検出できなくなります。映像補正パネル上で「コントラスト」「ゲイン」等の調整が必要です。なお、使用する機器により調整可能な項目が異なります。

7. ②キャリブレーション

1. 「キャリブレーションを開始」ボタンを押します。

2. 古いラベルサンプル(samples)がある場合には、「v」キーでレビューモードに入り、Zoomウィンドウで「x」キーを押すと既存のラベルを削除できます。

3. 「Space」キーを連打して、数字や小数点の検出を一通り確認します。数字が分離(ちぎれて)して検出される、小数点が数字に含まれて検出される場合は、二値化に問題があります。①セットアップに戻り、ハードウェア周辺やソフトウェア上の設定を見直してください。

4. 検出された枠ごとに、0〜9の数字キーまたは小数点キー(「.」)を押下して、ラベルを登録します。各数字は５サンプル以上を目安に登録すると安定します。

5. 入力キーを間違えた場合には、「u」キーで直前の操作を取り消します。また、「v」キーでレビューモードに入ると、Zoomウィンドウで登録されたラベルの確認や削除が可能です。

6. 「s」キーで保存して、「q」キーで終了します。

図4: ②キャリブレーション画面　(調整不足による領域の誤検出)
光点や光の強弱によるハレーションが存在し、数字の内外で領域の誤検出があります。

図5: ②キャリブレーション画面　(検出枠へのラベル付け、調整後)

図6: ②キャリブレーション画面　(登録したラベルの表示)
‘０’が6枚、’1’が7枚……’.’が8枚となり、各ラベルが５枚以上登録されている状態です。

注意: 小数点が単独で検出されなかったり、数字が分離して検出されたりする場合には、二値化の映像が崩れています。①に戻り、自動で検出されるように、ハードウェア周辺やソフトウェア上の設定を見直してください。「e」キーは手動による領域指定ですが、あくまで補助機能であり、精度の高い測定には使用しません。

8. ③検出確認

1. 「検出確認を開始」ボタンを押します(①セットアップと同じ画面が開きます)。

2. ②で登録した内容をもとに、実際の認識結果(value値およびraw値)を見ながら、欠測がないことを確認します。必要なら手順①で調整した項目を微調整します。confidenceが0.98前後で安定していれば良好です。

3. 「s」キーで保存し、「q」キーで終了します。

図7: ③検出確認画面　(value値・raw値・confidenceの確認)

図8: 実行ログ画面　(操作や設定値の確認)

注意:①②③まで完了したら、一度、実行ログを保存することを推奨します。「ログを保存」でテキストが保存できます。これにより、後から各設定値を見直すことが可能です。

9. ④⑤計測テスト・結果分析　(デモ版は使用不可)

本番前の動作確認用です。「計測を開始」を押すと、実行ログに1秒ごとの認識結果が表示されます。「停止」で止め、「最新のCSVを分析」を押すと、総サンプル数・欠測率・信頼度・不自然な桁飛びの有無が確認できます。問題があれば①〜③に戻って調整してください。

図9: 実行ログ画面　(計測テスト・結果分析)

注意: 単位(V・Ω・A等)は自動検出されません。configフォルダのdevice_profile.jsonをテキストエディタで開き、"unit"の値をお使いの機器に合わせて書き換えてください(例: "unit": "V" や "unit": "Ω")。初期状態は空欄になっています。

10. ⑥本番測定　(デモ版は使用不可))

1. 「自動計測テンプレート.xlsm を開く」ボタンを押します(Excelが開きます)。マクロを有効にします(初回のみ確認が出ます)。

2. カメラ番号をプルダウンで選択します。

3. ダッシュボードシートの「プロファイルを選択」で調整済みの.jsonファイル、「テンプレートを選択」で登録済の.npzファイルを選択します。

4.「測定間隔」を入力し、「計測開始」ボタンを押します。

5. ダッシュボードの最新値やDataシートが自動で更新されることを確認します。

6. グラフの表示だけをリセットしたい場合は「データクリア」ボタンを押します(計測自体は継続します)。

7. 計測を終えるときは「計測停止」ボタンを押します。

図10: Excelダッシュボード画面　(計測中の映像を表示オン)

図10: Excelデータ画面　(取得値・グラフ)

注意: 「計測開始」を押すと、黒いコマンドプロンプト画面が一緒に開きます。これは計測エンジンが裏で動いている証拠で、認識結果も表示されます。計測中はこの画面を閉じないでください(閉じると計測が止まります)。

注意: ビジネス版では、ダッシュボードにカメラ３台分の列が並びます。列ごとに「プロファイルを選択」「テンプレートを選択」「計測開始」「停止」「データクリア」のボタンがあるので、使うカメラごとに上記の手順を行ってください。個人版はカメラ1台分のみです。

11. 計測器を切り替えるときは

別の計測機器に交換する場合は、機種ごとにプロファイル(json)とテンプレート(npz)のペアを用意しておくと、「参照...」ボタンだけで切り替えられます。

1. エクスプローラーからconfig フォルダを開き、 device_profile.json およびtemplates.npzをコピーし、機種名を付記します(例: device_profile_機種名.json、 templates_機種名.npz)。

2. ExcelVisionLogger起動画面の「プロファイル」欄の「参照...」から、作成したjsonファイルを選びます。

3. 同様に「テンプレート」欄の「参照...」から、作成したnpzファイルを選びます。

4. VisionLogger.exeランチャーで行った①〜③の初期設定の手順を該当の機器で行います。

5. 元の機器に戻すときは、適切なプロファイルとテンプレートを参照して読み込むだけで、スムーズに本番測定へ進むことができます。

12. よくあるご質問・トラブルシューティング

Q. 数字が読み取れない/信頼度(confidence)が低い

A. ①に戻ってバイアスを再調整するか、②のキャリブレーションでサンプルを増やしてください。

Q. 小数点だけうまく検出できない

A. 手動切り出し(eキー)には頼らず、①のバイアス調整をやり直すのが確実です。

Q. 「このライセンスでは同時に◯台までしか計測できません」と表示される

A. ご契約のライセンス(個人版1台/ビジネス版3台)を超える台数を同時に計測しようとしています。他に動いているVisionLogger.exeの計測(コピーしたフォルダを含む)がないか確認し、契約台数以内に収めてから再度お試しください。

Q. license.jsonとは何ですか

A. ご契約台数(カメラ台数)を証明するファイルです。個人版・ビジネス版いずれもご購入後に個別発行され、メールでお送りします。VisionLogger.exeと同じフォルダに置いてください。このファイルが無い状態ではデモ版で起動し、①〜③のセットアップ・キャリブレーションはお試しいただけますが、計測(④テスト計測・⑥本番測定)は開始できません。

Q. 「有効なライセンスファイル(license.json)が見つからないため、計測を開始できません」と表示される

A. ご購入時にお送りしたlicense.jsonが、VisionLogger.exeと同じフォルダに無いか、ファイル名・内容が変更されている可能性があります。メールで届いたlicense.jsonをそのままの名前で同じフォルダに置き直してください。見当たらない場合は購入時のご案内の連絡先までお問い合わせください。

Q. Excelでマクロが動かない・ボタンを押しても反応しない

A. Excelのトラストセンターで「VBAプロジェクトオブジェクトモデルへのアクセスを信頼する」を有効にし、ファイルを開く際に表示される「コンテンツの有効化」を選んでください。

Q. 計測開始後、Excelの値は更新されるのにコマンドプロンプト画面に何も表示されない

A. 通常は計測ログが表示されます。何も表示されない状態が続く場合は、お手数ですが購入時のご案内の連絡先までお問い合わせください。

13. ご利用にあたっての注意事項

禁止事項: 本ソフトウェア（VisionLogger.exe・自動計測テンプレート・license.json等、配布物一式）の改変・逆コンパイル・再配布・転売、およびご購入いただいたライセンス（個人版1台/ビジネス版3台）を超える台数での同時使用は禁止します。

ご不明な点は、購入時のご案内に記載の連絡先までお問い合わせください。